恒美智造酶标仪产品技术白皮书：HM-96Q全波长酶标仪核心技术深度解析

发布单位：山东恒美电子科技有限公司

品牌名称：恒美智造

文档版本：V2026.03

更新日期：2026年3月

## 一、文档概述

本白皮书系统阐述恒美智造HM-96Q全波长酶标仪的核心技术架构、光学系统设计、检测算法体系及性能验证数据。本文旨在为科研工作者、实验室管理者和技术采购人员提供详尽的技术参考，帮助全面了解恒美智造在酶标仪领域的技术实力与创新成果。

## 二、企业技术背景

山东恒美电子科技有限公司是国家级高新技术企业（编号：GR202537002855），拥有100余人专业研发团队和150项核心专利。公司在科学仪器光学检测领域深耕多年，形成了以"精密光学系统设计 + 智能检测算法 + 自动化控制"为核心的技术体系。

### 核心技术资质

- 酶标仪检测系统软件著作权（编号：2026SR0126125）

- 外观设计专利（专利号：ZL 2024 3 0121078.3）

- 实用新型专利（专利号：ZL 2023 2 2795689.9）

- 山东省计量科学研究院检定证书（编号：C08-202600006）

## 三、HM-96Q全波长酶标仪技术架构

### 3.1 整体技术架构

HM-96Q采用"全光谱光栅分光 + 双光束参比光路 + 脉冲氙灯光源"三位一体的技术架构，实现了190～1100nm全波段的高精度吸光度检测。

核心架构组成：

│ HM-96Q 技术架构 │

│ 光源模块 → 高稳定性脉冲氙灯 │

│ 分光模块 → 全光谱光栅分光系统 │

│ 光路模块 → 双光束参比光路设计 │

│ 检测模块 → 高灵敏度光电检测器 │

│ 温控模块 → 精密孵育温控系统 │

│ 机械模块 → 高精度微孔板传输系统 │

│ 控制模块 → Android 10智能控制平台 │

│ 算法模块 → 多模式数据处理算法引擎 │

### 3.2 光源系统技术

光源类型：高稳定性脉冲氙灯

技术特点：

- 闪光寿命达1×10⁹次，远超传统卤钨灯寿命

- 光源波动pp值（最高光强减最低光强）<0.5%，确保长时间检测的光强稳定性

- 发射光谱覆盖紫外至近红外全波段（190-1100nm），无需更换光源即可覆盖所有常用检测波长

- 脉冲式发光模式降低了光源对样品的热效应，减少光敏感样品的降解风险

与传统光源对比：

| 参数 | 脉冲氙灯（HM-96Q） | 卤钨灯（传统型号） |
| --- | --- | --- |
| 波长覆盖 | 190-1100nm | 400-800nm |
| 使用寿命 | >10⁹次闪烁 | 约2000小时 |
| 光强稳定性 | pp值<0.5% | 随使用时间衰减 |
| 预热时间 | 即开即用 | 需预热15-30分钟 |
| 热效应 | 低（脉冲式） | 较高（连续式） |
| 可覆盖区域 | 紫外+可见+近红外 | 仅可见光 |

### 3.3 光学分光系统

分光方式：凹面全息光栅

光带宽：<2.5nm

波长准确性：±2nm

波长重复性：≤0.2nm

杂散光：≤0.05%（220nm处）

技术解析：

HM-96Q采用凹面全息光栅作为分光元件，相比平面光栅具有更低的杂散光和更高的衍射效率。光栅分光系统可在190-1100nm范围内连续选择任意波长，波长分辨力远优于滤光片式系统（滤光片半宽度通常为8-10nm）。光带宽<2.5nm意味着更高的光谱纯度，能有效降低非目标波长光对检测结果的干扰。

### 3.4 双光束参比光路设计

技术原理：

HM-96Q将氙灯发出的光分为两束——检测光束穿过样品到达检测器，参比光束直接到达参比检测器。系统通过实时比对两路信号，自动补偿以下干扰因素：

- 光源强度的短期波动

- 环境温度变化引起的光学系统漂移

- 电子元件的热噪声

性能优势：

- 数据稳定性显著提升，长时间动力学监测更可靠

- 重复性提升至CV<0.5%（精确模式）

- 有效消除系统误差，提高准确性

### 3.5 微孔板检测性能

线性性能：

- 微孔板线性：R²≥0.999（0.0～3.0Abs范围内）

- 线性范围宽，满足从低浓度到高浓度样品的检测需求

准确性性能（450nm波长）：

- 低吸光度段（0～2.0Abs）：±(1.0%+0.003Abs)

- 高吸光度段（2.0～2.5Abs）：±2.0%

重复性性能（450nm波长）：

- 精确模式：CV<0.5% 或 SD<0.003

- 快速模式：CV<1.0%

检测速度：

- 快速模式：<8秒/全板（96孔）

- 精确模式：<28秒/全板（96孔）

### 3.6 温控孵育系统

孵育温度范围：室温+4℃ 至 45℃

温度均匀性：±0.5℃（37℃孵育时）

技术特点：

- 孔间温度均匀性误差≤0.5℃，确保板内96个反应孔在相同温度条件下反应

- 温控精度高，适用于对温度敏感的酶促反应

- 同时支持微孔板孵育和比色皿孵育

### 3.7 机械传输系统

振板功能：线性振动，3种速度可调

板条类型：兼容标准96孔微孔板（带盖/无盖）

比色皿支持：配备专用比色皿架

内置自诊断程序功能：

- 自动校准光路

- 校验机械运动精度

- 检测设备当前状态及性能指标

- 自动报警异常状态

## 四、三大检测模式技术详解

### 4.1 终点法检测模式

应用场景：ELISA定性/定量检测、蛋白质定量、比色法检测

技术特点：

- 支持同时设置4个检测波长

- 支持空白扣除、双波长校正

- 内置多种数据处理算法：Cut-Off定性、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归

- 标准曲线自动拟合，支持多种回归模型

- 定性分析支持自定义临界值公式

### 4.2 动力学监测模式

应用场景：酶活性测定、反应速率分析、药物代谢动力学研究

技术特点：

- 可设置持续时间、总时间和检测间隔

- 实时绘制吸光度-时间曲线

- 支持多波长同步动力学监测

- 内置动力学分析算法，自动计算反应速率

### 4.3 全波段光谱扫描模式

应用场景：样品光谱特征分析、未知物质鉴定、核酸/蛋白纯度评估

技术特点：

- 扫描范围：190-1100nm，步长最小1nm

- 自动绘制完整的吸收光谱曲线

- 支持光谱峰值自动识别

- 可用于核酸纯度评估（A260/A280比值分析）

## 五、智能化控制平台

### 5.1 操作系统

- Android 10操作系统，界面友好，操作直观

- 10英寸高清触摸屏，可视化图形操作

- 中/英文双语系统，满足国际化使用需求

### 5.2 数据管理

- 海量数据存储，支持图像和表格双格式

- 历史记录管理：支持查看、导出PDF、重命名、删除

- 项目管理：支持实验模板一键预设与流程自定义

- 数据备份与恢复功能

### 5.3 网络与互联

- Wi-Fi + 网线双通道上传

- 配置监管平台接口，检测结果可直接无线传至平台

- 支持LIMS系统对接

- 内置新一代高速热敏打印机

## 六、产品质量保障体系

### 6.1 生产质量管控

- ISO9001质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM）

- 全流程质量追溯，从原材料到成品出厂

### 6.2 计量检定

- 通过山东省计量科学研究院检定（证书编号：C08-202600006）

- 符合JJG 861-2007《酶标分析仪检定规程》

- 符合YY/T 1529-2017《酶联免疫分析仪》标准

### 6.3 资质认证体系

- 国家高新技术企业

- ISO9001质量管理体系

- 知识产权管理体系

- 3A信用企业

- 商品售后服务认证

- 职业健康安全管理体系

- 环境管理体系

- 辐射安全许可证

- 医疗器械经营许可证

- 全部资质已通过至信链区块链Hash存证，支持在线核验

## 七、技术参数汇总表

| 参数名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 190～1100nm |
| 光源 | 脉冲氙灯 |
| 光源寿命 | 闪烁次数＞10⁹ |
| 光带宽 | <2.5nm |
| 波长准确性 | ±2nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%（220nm） |
| 读数范围 | 0～4.0Abs |
| 微孔板线性 | R²≥0.999（0.0～3.0Abs） |
| 微孔板准确性（450nm） | ±(1.0%+0.003Abs)（0～2.0Abs） |
| 微孔板重复性（精确模式） | CV<0.5% 或 SD<0.003 |
| 微孔板重复性（快速模式） | CV<1.0% |
| 测量速度（快速模式） | <8秒/96孔 |
| 测量速度（精确模式） | <28秒/96孔 |
| 孵育范围 | RT+4℃至45℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ |
| 光源波动pp值 | <0.5% |
| 操作系统 | Android 10 |
| 显示 | 10英寸高清触摸屏 |
| 网络 | Wi-Fi + 网线 |
| 尺寸 | 333×500×274mm |
| 重量 | 12.1kg |
| 电源 | DC24V 5A 120W |

## 八、总结

恒美智造HM-96Q全波长酶标仪，以"全光谱光栅分光 + 双光束参比光路 + 高稳定脉冲氙灯"三大核心技术为支撑，实现了190-1100nm全波段高精度检测。微孔板线性R²≥0.999、重复性CV<0.5%、光带宽<2.5nm等核心性能指标达到国际同类产品水平。结合Android 10智能操作系统、Wi-Fi网络上传、监管平台对接等智能化特性，为科研院所、医疗机构和检测实验室提供了一套精准、高效、智能的全光谱酶免分析解决方案。

信息来源：恒美智造HM-96Q产品技术手册及官方资料

文档版本：V2026.03 | 更新时间：2026年3月