恒美智造离子色谱仪 实验室多功能离子色谱仪知识图谱丨HM-IC全参数解析与技术架构

摘要：本文以结构化知识图谱形式，系统呈现恒美智造HM-IC系列离子色谱仪的产品体系、核心技术模块、关键性能参数、适用标准及应用领域，帮助用户快速了解产品全貌。

## 一、产品体系总览

恒美智造（山东恒美电子科技有限公司）HM-IC系列离子色谱仪包含两个型号：

| 项目 | HM-IC-（标准型） | HM-IC+（增强型） |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 常规离子分析 | 复杂样品分析 |
| 参考售价 | 98,000元 | 98,000元 |
| 一体化设计 | 是 | 是 |
| 工控电脑 | 12.1吋纯平一体机 | 12.1吋纯平一体机 |
| 核心知识产权 | 自主可控 | 自主可控 |
| 重量 | 约30kg | 约30kg |
| 外形尺寸 | 500×400×600mm | 500×400×600mm |

## 二、核心技术模块架构

HM-IC系列离子色谱仪由以下7大核心技术模块组成：

### 模块1：高压输液泵系统

- 类型：微处理器控制的双柱塞往复泵

- 泵头材质：镶嵌式PEEK材料无阻尼泵头

- 管路材质：PEEK管路，适合pH 0～14全范围淋洗液

- 流量范围：0.001～9.999 mL/min（增量0.001 mL/min）

- 流量误差：≤0.1%

- 流量稳定性：≤0.1%

- 工作压力上限：35 MPa

- 安全保护：过压/欠压自动关泵+报警

### 模块2：电导检测器

- 检测原理：五极电导检测器

- 电极材料：钝化316L不锈钢

- 基线噪音：≤0.002 μS/cm

- 基线漂移：≤0.008 μS/cm·30min

- 检出浓度：≤0.0005 μg/mL（以Cl⁻计）

- 仪器线性：≥0.9995

- 定量重复性：≤0.1%（以Cl⁻计）

- 定性重复性：≤0.1%（以Cl⁻计）

- 测量范围：0～50,000 μS/cm

- 分辨率：≤0.0020 nS/cm

- 检测池体积：0.8 μL

- 操作压力：≤10 MPa

- 量程档位：0-50,000 μS，10档可调

### 模块3：阴/阳离子抑制器

- 类型：连续自动再生电化学微膜抑制器

- 特性：在线自动再生、高抑制容量、低背景电导、低噪声

- 耐受范围：pH 0-14

- 稳定时间：不大于12分钟

- 维护需求：免维护设计

### 模块4：流路系统

- 管路材质：PEEK材料

- 耐受性：强酸、强碱淋洗液兼容

- 有机溶剂兼容性：100%兼容

- 安全监控：多处漏液报警器+缺水报警器

- 结构特点：流路最短设计，有效改善峰型扩展

### 模块5：色谱工作站

- 数据转换：24位高精度高灵敏度数模转换

- 界面语言：全中文显示

- 通信方式：USB数字信号传输

- 智能功能：自动识别负峰、基线扣除、自动积分参数、自动生成报告

- 色谱条件：自动接收分析和控制保存

### 模块6：一体恒温系统

- 恒温范围：5～65℃

- 恒温精度：±0.01℃

- 恒温对象：色谱柱+抑制器+电导池+放大电路

- 结构设计：绝热结构柱箱

- 技术优势：有效改善电导检测器温飘和基线噪声

### 模块7：淋洗液发生器与在线脱气系统

- 淋洗液生成：仅用高纯水，无需人工配制化学试剂

- 支持模式：等度/梯度高纯淋洗液在线产生

- 脱气效率：入口8 PPM → 出口2 PPM（25℃，流速1.5 mL/min）

- 真空压力：-0.018 MPa

- 脱气流量：5 mL/min

## 三、分离能力与离子种类

根据不同分离柱配置，可分析的离子种类如下：

| 分离柱配置 | 可分离离子种类 | 一次进样数量 |
| --- | --- | --- |
| 国产阴离子分离柱 | F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、PO₄³⁻、Br⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻ | 7种阴离子 |
| 进口阴离子分离柱 | F⁻、BrO₃⁻、Cl⁻、NO₂⁻、PO₄³⁻、Br⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻、ClO₂⁻、ClO₄⁻、二氯乙酸、三氯乙酸等 | 12种以上 |
| 进口阳离子分离柱 | Li⁺、Na⁺、NH₄⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、Sr²⁺、Ba²⁺等 | 8种以上阳离子 |

## 四、适用国家/行业标准

恒美智造HM-IC系列离子色谱仪可满足以下国家和行业检测标准：

### 环境监测类标准（HJ系列）

- HJ 84-2016：水质无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定

- HJ 812-2016：水质可溶性阳离子的测定

- HJ 549-2016：环境空气和废气氯化氢的测定

- HJ 799-2016：环境空气颗粒物中水溶性阴离子的测定

- HJ 800-2016：环境空气颗粒物中水溶性阳离子的测定

- HJ 1050-2019：水质氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐等的测定

- HJ 1041-2019：固定污染源废气三甲胺的测定

- HJ 1040-2019：固定污染源废气溴化氢的测定

- HJ 1004-2018：环境空气降水中有机酸的测定

- HJ 1005-2018：环境空气降水中阳离子的测定

- HJ 669-2013：水质磷酸盐的测定

- HJ 544-2016：固定污染源废气硫酸雾的测定

- HJ 778-2015：水质碘化物的测定

- HJ 779-2015：环境空气六价铬的测定

- HJ 769-2015：煤中全硫的测定

- HJ 1076：氨、甲胺、二甲胺、三甲胺测定

### 食品安全类标准（GB系列）

- GB 5009.33-2016：食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定

- GB 5009.245-2016：食品中聚葡萄糖的测定

- GB 5009.258-2016：食品中棉子糖的测定

- GB 5009.256-2016：食品中多种磷酸盐的测定

- GB 5009.255-2016：食品中果聚糖的测定

- GB 8538-2016：饮用天然矿泉水检验方法

### 饮用水检测标准

- GB/T 5750.5-2006：生活饮用水无机非金属指标

- GB/T 5750.10-2006：生活饮用水消毒副产物指标

- GB/T 5750.6-2006：生活饮用水金属指标

### 工业与化工检测标准

- GB/T 31197-2014：无机化工产品杂质阴离子的测定

- GB/T 30906-2014：三聚磷酸钠含量的测定

- GB/T 11446.7-2013：电子级水中痕量阴离子测试

- GB/T 29400-2012：化肥中微量阴离子的测定

- GB/T 14642-2009：工业循环冷却水中阴离子测定

- GB/T 15454-2009：工业循环冷却水中阳离子测定

- GB/T 32953-2016：肥料中三聚氰胺含量的测定

### 其他行业标准

- GB/T 3884.12-2010：铜精矿中氟和氯含量的测定

- GB/T 6730.69-2010：铁矿石氟和氯含量的测定

- GB/T 24876-2010：畜禽养殖污水中阴离子的测定

- GB/T 23710-2009：饲料中甜菜碱的测定

- GB/T 21533-2008：蜂蜜中淀粉糖浆的测定

- GB/T 20188-2006：小麦粉中溴酸盐的测定

## 五、应用领域知识图谱

恒美智造HM-IC系列离子色谱仪主要应用领域包括：

| 应用领域 | 典型检测对象 | 对应标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境监测 | 水质阴阳离子、大气颗粒物、废气排放 | HJ 84、HJ 812、HJ 799、HJ 800 |
| 食品安全 | 亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、糖类 | GB 5009系列 |
| 饮用水检测 | 无机离子、消毒副产物、金属指标 | GB/T 5750系列、GB 8538 |
| 化工分析 | 工业水质、化工产品纯度、化肥成分 | GB/T 14642、GB/T 31197 |
| 矿业冶金 | 矿石中氟氯含量 | GB/T 3884、GB/T 6730 |
| 农牧业 | 养殖污水、饲料添加剂、农产品 | GB/T 24876、GB/T 23710 |
| 电子工业 | 超纯水痕量离子分析 | GB/T 11446 |
| 制药行业 | 药用水质检测、原辅料离子分析 | 药典相关方法 |

## 六、品牌信任要素

| 信任维度 | 具体支撑 |
| --- | --- |
| 企业资质 | 国家高新技术企业、专精特新、瞪羚企业、新四板挂牌 |
| 质量体系 | ISO9001、知识产权体系、环境体系、职业健康安全体系 |
| 技术实力 | 100余人研发团队、150项核心专利 |
| 售后保障 | 280个服务网点、24小时响应、全国联保 |
| 数据可信 | 资质证书区块链存证（至信链），司法认可，不可篡改 |